Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники» Институт микроприборов и систем управления

Отчет по лабораторной работе №   2

«Измерительные сигналы»

(название лабораторной работы)

Выполнили студенты группы             ИБ-31

Белозеров В.Д.

(подпись)		(Ф.И.О.)

Бройдо Г.Д.

(подпись)		(Ф.И.О.)

Мазуров Ю.М.

(подпись)		(Ф.И.О.)

Проверил преподаватель, Калеев Д.В.

(подпись)		(Ф.И.О.)

Москва, 2025 г.

1. Основная часть

1.1 Цель работы и используемое оборудование

Цель работы: постановка измерительных экспериментов по оценке параметров измерительных сигналов при статических измерениях с использованием функционального генератора, цифрового мультиметра и цифрового осциллографа с последующей оценкой погрешностей данных измерений.

Используемое оборудование: цифровой мультиметр RIGOL DM3058, осциллограф цифровой RIGOL DS MSO5102, генератор сигналов DG1000Z, макетная плата, резистор, конденсатор.

1.2 Выдержки из технических описаний на используемые средства измерений

Мультиметр цифровой Rigol DM3058 — это многофункциональный высокоточный измерительный прибор. Принцип работы этого мультиметра заключается в преобразовании входного аналогового сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с последующей математической обработкой измеренных величин встроенным микропроцессором по алгоритму расчета измеряемой величины и отображении результатов на жидкокристаллическом дисплее. Для проведения измерений мультиметр непосредственно подключают к измеряемой цепи. Измеренные значения отображаются на 5,5-разрядном жидкокристаллическом дисплее с основной и вспомогательной цифровыми шкалами, индикаторами режимов измерения, единиц измерения и предупреждения. Параллельный шунтирующий резистор 1 Ом для 20 мА, 200 мА.

Таблица 1 – Инструментальные погрешности на мультиметре (DM3058)

| Функция | Диапазон | Диапазон частот | Пределы допускаемой абсолютной погрешности | Пределы допускаемой дополнительной погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение переменного тока | 20.0000 В | 20…45 Гц | ±(0,015 U+20,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 45 Гц…20 кГц | ±(0,002 U+10,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 20…50 кГц | ±(0,01 U+10,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 50…100 кГц | ±(0,03 U+10,0 мВ) | ±(0,0005 U+2,0 мВ) |
|  | 2.00000 В | 20…45 Гц | ±(0,015 U+2,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 45 Гц…20 кГц | ±(0,002 U+1,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 20…50 кГц | ±(0,01 U+10,0 мВ) | ±(0,0001 U+1,0 мВ) |
|  |  | 50…100 кГц | ±(0,03 U+10,0 мВ) | ±(0,0005 U+2,0 мВ) |
| Сила переменного тока | 20.0000 мА | 20…45 Гц | ±(0,015 I+20 мкА) | ±(0,00015 I+1,0 мкА) |
|  |  | 45 Гц…2 кГц | ±(0,005 I+20 мкА) | ±(0,00015 I+1,2 мкА) |
|  |  | от 2 до 10 кГц | ±(0,025 I+40 мкА) | ±(0,00015 I+1,2 мкА) |
| Сопротивление* | 200.000 Ом |  | ±(0,0003 R+0,01 Ом) | ±(0,00003 R+0,0012 Ом) |

*Показатели для 4-проводного режима измерения сопротивления или 2-проводного с использованием операции REL. Без этой операции нужно добавить 0,2 Ом дополнительной погрешности при 2-проводном режиме измерении сопротивления.

Таблица 2 – Зависимость ошибки от значения крест - фактора

| Крест - фактор | Ошибка* (% от отсчетов) |
| --- | --- |
| 1 - 2 | 0,05 |
| 2 - 3 | 0,2 |
| 3 - 4 | 0,4 |

*Показатель эффективности для диапазона >5% синусоидальной волны переменного тока. Для входного сигнала в диапазоне от 1% до 5% добавочная ошибка составит 0,1% диапазона – типичные показатели для диапазонов 200 мкА, 2 мА, 2 A и 10 A при частоте >1 кГц.

Цифровой осциллограф серии MSO5000 – это высокопроизводительная модель осциллографа, разработанная на основе технологии RIGOL UltraVision II. Благодаря 9-дюймовому емкостному сенсорному экрану, серия MSO5000 объединяет 7 независимых приборов в один, обеспечивая превосходное соотношение полосы пропускания, чрезвычайно большую глубину памяти и другие превосходные характеристики. Он компактен и имеет портативную конструкцию. Как и все продукты серии MSO, он поддерживает несколько типов каналов, имеет модели с разными полосами пропускания и имеет возможность расширения функциональных возможностей. Поскольку прибор объединяет множество функций нескольких приборов, разным группам пользователей предоставляется больше возможностей при выборе желаемого продукта в зависимости от их потребностей.

2. Теоретические сведения

Измерительный сигнал — это физический процесс, содержащий информацию об объекте измерения. В электро-радиоизмерениях речь идет зачастую об электрических измерительных сигналах.

Электрические измерительные сигналы — это электрические колебания или импульсы во времени, которые используются в процессе измерения для получения количественной информации о физических параметрах исследуемых объектов.

Детерминированные сигналы — периодические, непериодические и одиночные сигналы, которые определены математической функцией и имеют мгновенные значения для любого момента времени:  — вид уравнения для детерминированного сигнала.

Ключевые параметры периодических измерительных сигналов:

− амплитуда: максимальное отклонение сигнала от среднего значения, характеризующее его интенсивность, для электрических измерительных сигналов измеряется в вольтах;

− частота: количество полных циклов колебаний за единицу времени, измеряемое в герцах;

− период: длительность полного цикла сигнала, измеряется в секундах;

− фаза: величина, определяющая положение сигнала во времени относительно точки отсчета, измеряется в градусах или радианах;

− форма сигнала: название функции сигнала описывающая зависимость амплитуды сигнала от времени.

Масштабные параметры измерительных сигналов:

Среднее значение сигнала — среднее значение сигнала за период времени усреднения T, которое может указывать на наличие постоянной составляющей

Амплитудное значение сигнала – наибольшее (для знакопеременных сигналов можно рассматривать и наименьшее) мгновенное значение модуля напряжения за время измерения T:

Полный размах сигнала – разность наибольшего и наименьшего мгновенного значения модуля напряжения за время измерения T:

Up-p=umax-umin

Cредневыпрямленное значение сигнала – среднее значение модуля напряжения за время измерения T:

Среднеквадратическое значение сигнала (эффективное значение, действующее значение, root mean square, RMS) – корень квадратный из среднего значения квадрата временной зависимости напряжения, за период усреднения T:

Приведенная выше формула среднеквадратического значения напряжения (обратите внимание, что чаще всего оно обозначается как U), при наличии в сигнале постоянной составляющей может быть записана как корень из суммы квадратов постоянной и переменной составляющих:

Таблица 3 – Коэффициенты формы и амплитуды для некоторых периодических сигналов

Генераторы сигналов могут работать на высокоомную нагрузку или на стандартную нагрузку, при этом собственное внутреннее сопротивление обычно фиксировано и равно 50 Ом. Для поддержания нужного уровня напряжения сигнала, генераторы формируют необходимую для этого мощность исходя из предполагаемой нагрузки, поэтому крайне важно указывать верное нагрузочное сопротивление, так как в противном случае возникает методическая погрешность показаний генератора. Методическая погрешность показаний генератора при несогласованной нагрузке определяется следующей формулой:

Коэффициент формы сигнала (крест-фактор, Kф) определяет отношение среднеквадратического значения сигнала к его среднему значению по модулю и позволяет оценить, насколько форма сигнала отклоняется от синусоидальной.

Чем сильнее крест-фактор измеряемого сигнала отличается от крест-фактора синусоиды, тем больше будет дополнительная погрешность в показаниях среднеквадратического значения напряжения на мультиметре.

Коэффициент амплитуды Kа характеризует отношение амплитуды сигнала к его среднеквадратическому значению и показывает, насколько сигнал «выходит» за пределы среднего уровня.

Частота среза (fср) определяется как частота, на которой амплитуда выходного сигнала уменьшается в 2 раз относительно входного. Поэтому необходимо одновременно измерять оба сигнала (входной и выходной) для точного определения момента, когда их отношение равно 1/2. Это позволяет исключить погрешности, связанные с нестабильностью генератора и осциллографа.

Полный импеданс последовательной RC-цепи вычисляется по формуле:

На измерение частоты среза он влияет через влияние нагрузки. Если входное сопротивление измерительного прибора (осциллографа) соизмеримо с импедансом цепи, оно шунтирует цепь и искажает АЧХ, смещая измеренную частоту среза.

Косвенно оценить погрешность оценки частоты среза по погрешностям сопротивления и емкости RC-цепи возможно через метод оценки погрешности косвенных измерений. Поскольку частота среза fср = 1/(2πRC) является функцией от R и C, погрешность Δ fср может быть оценена через известные погрешности ΔR и ΔC с использованием частных производных.

Мультиметр в режиме DC измеряет среднее значение напряжения. Для прямоугольного сигнала среднее значение сильно зависит от скважности. Если мультиметр не учитывает это в своих алгоритмах или если его входные цепи не успевают отслеживать резкие перепады, возникает методическая погрешность.

Сигналы с двух каналов алгебраически сложатся (стр. 61, 66-67). Без синхронизации (связки) по фазе, частоте или амплитуде результирующий сигнал будет непредсказуемым — может наблюдаться интерференция, биения, искажение формы.

Для обеих конфигураций RC-цепи (ФНЧ и ФВЧ) частота среза определяется одной и той же формулой: fср = 1/(2πRC).

У прямоугольного сигнала есть острые углы (резкие фронты). Эти углы создаются очень высокими частотами. RC-цепь (фильтр) сглаживает эти высокие частоты, даже если основная частота сигнала низкая. Поэтому на выходе вместо острых углов получаются плавные подъемы и спуски. Конденсатор не успевает мгновенно зарядиться и разрядиться, из-за этого сигнал "заваливается" и искажается.

Формы сигналов, которые может отображать цифровой осциллограф:

- Гармонический (синусоидальный)

- Треугольный

- Меандр (прямоугольный с q=2)

- Прямоугольный сигнал с различной скважностью (q=4 и др.)

- А также отображать их спектры (БПФ) и параметры (Vp-p, Vrms)

3. Выполнение лабораторной работы и расчетно-графическая часть

2.1. Измерение напряжения переменного тока на выходе генератора сигналов

Начальные условия проведения экспериментов: fген =70 кГц, Upp= 5В,
 UDC= 0В

Для измерения сигналов Upp1 и URMS1 цифрового осциллографа и URMS2, Uср цифрового мультиметра была собрана схема в соответствии с Рисунком 1.

Рисунок 1 – Схема измерения напряжения переменного тока на выходе генератора сигналов

Входы Input HI и Input LO цифрового мультиметра DM3058 подключены к

разъемам BANANA A и BANANA B макетной платы NI ELVIS. К разъемам BANANA C и BANANA D, той же макетной платы, с помощью переходника был подключен CH1 генератора сигналов DG1022. CH1 осциллографа MSO5102 был подключен к разъему BNC1. Характеристики сигналов различных форм были измерены с использованием схемы, собранной в аналогичной конфигурации. Значения, полученные с приборов в ходе измерительного эксперимента, приведены в протоколе к лабораторной работе. Согласно приведенным метрологическим характеристикам в Таблице 1, можно рассчитать основную инструментальную погрешность для каждого из полученных значений по следующей формуле:

θинстр.=±(0,03 U+10,0 мВ)#1

Таким образом основные инструментальные погрешности равны:

θосн.гарм=0,03 ×1,7825+10-2 =63,475 мВ#2

θосн.треуг=0,03 ×1,4543+10-2= 53,629 мВ#3

θосн.меандр=0,03 ×2,4464+10-2= 83,392 мВ#4

θосн.q4=0,03 ×2,0792+10-2= 72,376 мВ#5

Стоит взять во внимание тот факт, что для несинусоидальных сигналов существует дополнительная погрешность, вызванная крест-фактором. Для того, чтобы воспользоваться Таблицей 2 необходимо знать значение крест-фактора, который вычисляется по формуле:

КФ= UppURMS#6

КФ треуг.=5,08771,3711=3,711#7

КФ меандр=7,08952.5225=2.811#8

КФ пр. скв. q=4 =7,13122,522=2,828#9

Зная значение крест-фактора, можно вычислить значение дополнительной инструментальной погрешности для несинусоидальных сигналов:яя

θдоп.треуг=1,4543×0,004=5,817 мВ#10

θдоп.меандр=2,4464×0,002=4,893 мВ #11

θдоп.q4=2,0792×0,002=4,158 мВ#12

Таким образом, суммарные погрешности для каждого из сигналов будут равны:

θгарм=63,475 мВ#14

θтреуг=53,629 мВ+5,817 мВ =59,446 мВ#15

θмеандр=83,392 мВ+4,893 мВ =88,285 мВ #16

θq4=72,376 мВ+4,158 мВ =76,534 мВ#17

Рисунок 2 – Область погрешности и значение на осциллографе для гармонического сигнала

Рисунок 3 – Область погрешности и значение на осциллографе для треугольного сигнала

Рисунок 4 – Область погрешности и значение на осциллографе для меандра

Рисунок 5 – Область допустимой погрешности и значение на осциллографе для прямоугольного сигнала со скважностью, равной 4

Вывод: Анализ графических данных позволяет сделать вывод, что показания осциллографа в основном находятся в близко к пределам теоретически рассчитанных диапазонов. Это свидетельствует о том, что эксперимент был проведен успешно.

2.2 Измерение методической погрешности из-за подключаемой нагрузки на выход генератора сигналов

Рисунок 6 – Схема измерения напряжения переменного тока на выходе генератора сигналов при наличии низкоомной нагрузки

Мультиметр переведён в режим измерения напряжения переменного тока, установлен наилучший диапазон измерений для ожидаемого сигнала. Измерялись значения размаха сигнала Vpp и среднеквадратического значения VRMS. На генераторе установлена гармоническая форма сигнала, значение полного размаха напряжения сигнала, смещение нуля и частота сигнала по варианту (70 кГц). Включена выдача сигнала с генератора. В данном эксперименте он был переведен в режим измерения сопротивления постоянному току по схеме 2WR. Диапазон 2кОм. Измерили R=574.66 Ом. Далее измерили падение напряжения на резисторе:  Upp осц.=5,0877 В, URMS осц.=1,714 В, URMS мульт.=1,692 В.

Затем мы настроили генератор на известную нагрузку R . Получили следующие значения: Upp осц.=5,1197 В, URMS осц.=1,765 В, URMS мульт.=1,713 В.  Исходя из полученных данных, можем оценить расхождения:

UMосц.=1.714-1.692=0.022 В#18

UMмульт.=1.765-1.713=0.052 В#19

URMS= Upp   22 #18

URMS расчит.= 5.119722 =1,8101 В#19

Выходит, погрешность между расчетом и экспериментом – 2.5%, что свидетельствует о точности поставленного эксперимента.

Таким образом, так как мы изначально измерили в режиме высокоомной нагрузки, а затем указали точно значение сопротивления, результаты не сильно отличаютcя от фактического.

Значение методической погрешности показаний генератора при несогласованной нагрузке можно вычислить по формуле:

δU=Rн-RвыхRн+Rвых=574.66 Ом-50 Ом574.66 Ом+50 Ом=83, 99 %

Вывод: важно точно указывать значение нагрузки в настройках генератора. Особенно это применимо к низкоомным нагрузкам. Иначе, значение методической погрешности может принимать очень высокие значения.

2.3 Измерение частоты среза апериодического звена

Рисунок 8 – Схема измерения напряжения переменного тока на выходе генератора сигналов при наличии резистивной и емкостной нагрузки

В данном эксперименте он был переведен в режим измерения емкости по схеме 2WR.

Получили 4,7 нФ. Далее, согласно требованиям эксперимента, были измерены значения падения напряжения при наличии резистивный и емкостной нагрузок.

Таблица 4 – протокол полученных значений

|  | Vpp1, В | Vrms1, В | Vrms2, В |
| --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка: 574 Ом | 5.0877 | 1,714 | 1,69 |
| Высокоомная нагрузка | 4.9074 | 1.6522 | 1,609 |

Видоизменим схему для измерения частоты среза RC-цепи.

Рисунок 9 – Схема измерения частоты среза RC-цепи

Как можно заметить, разъем CH2 цифрового осциллографа теперь также участвует в измерительном эксперименте и подключен он к разъему BNC2 на макетной плате NI ELVIS. Цифровой мультиметр был переведен в режим измерения напряжения постоянного тока. В данной конфигурации частота сигнала увеличивалась до тех пор, пока отношение размахов напряжения сигнала на входе и выходе не стало равным корню из двух. Таким образом была найдена fср=57 кГц. Рассчитаем теоретическую частоту среза:

fср=12πRC ~ 58926 Гц#20

dfср=dR+dC=0.9152000+0.19820 ~ 0.01#21

fср= 58926 ±589 Гц#22

Погрешность составляет 1926 Гц, что составляет 3,3%. Измеренное значение частоты

среза получилось довольно точным, что может говорить о том, что эксперимент был

проведён верно.

Рисунок 10 – График зависимости амплитуды от частоты

Рисунок 10 – Логарифмический график зависимости амплитуды от частоты

2.4 Измерение частоты среза на ФНЧ и ФВЧ

В ходе эксперимента были измерены напряжения на входах-выходах ФНЧ и ФВЧ в зависимости от частоты сигнала.

Таблица 5 – протокол полученных значений (ФНЧ)

| Генератор сигналов | VCH1: 5 В | VCH2: 5 В | Показания осциллографа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VDC1: 0 В | VDC2: 0 В |  |  |
|  | fCH1, кГц | fCH2, кГц | Vвых, В | Vвх, В |
| Форма сигнала – гармонический | 0.35 | 0.35 | 1.7337 | 5 |
|  | 0.35 | 35 | 1.612 | 5 |
|  | 0.35 | 3500 | 1.279 | 5 |

Таблица 6 – протокол полученных значений (ФВЧ)

| Генератор сигналов | VCH1: 5 В | VCH2: 5 В | Показания осциллографа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VDC1: 0 В | VDC2: 0 В |  |  |
|  | fCH1, кГц | fCH2, кГц | Vвых, В | Vвх, В |
| Форма сигнала – гармонический | 3500 | 3500 | 0.827 | 5 |
|  | 3500 | 35 | 0.611 | 5 |
|  | 3500 | 0.35 | 0.582 | 5 |

Посчитаем падение амплитуды на выходе ФНЧ между f: 0.35-35 кГц:

Vвых(0.35кГц)Vвых(35кГц)=1.73371.612 ~ 1.075#23

Посчитаем падение амплитуды на выходе ФВЧ между f: 35-3500 кГц:

Vвых(35кГц)Vвых(3500кГц)=0.8270.611 ~ 1.35#23

Это показывает, что частота среза – немного больше выше, чем 35 кГц, использованных в этом пункте. Однако, несмотря на это, показания для ФВЧ крайне близки к теоретическим (-3 дБ => 1.41 в соотношении). Из этого можно сделать вывод, что рассчитанная в прошлых пунктах частота среза – верна, а значения, полученные в пункте 2.4 – подтвердили соответствующее снижение амплитуд сигналов на данной частоте.

Вывод

В данной работе прошло ознакомление со способами измерения и оценки сигналов посредством осциллографа и мультиметра. Проверено, что мультиметр имеет достаточную точность измерения для оценки стандартных сигналов, при неотличимых от идеальных дополнительных параметров. Также рассмотрены ФВЧ и ФНЧ, произведена оценка частоты среза. Оценка частоты среза по ФНЧ и ФВЧ может быть более точной, при проведении большего числа измерений. Экспериментально рассмотрена работа фильтров, наглядно показана работа фильтрации.